Аппарат ТВЗ

Аппарат ТВЗ используется для измерения температуры вспышки в открытом тигле. Применяется в лабораториях научно-исследовательских институтов (ННИ) и нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и прочих организациях, работающих с нефтепродуктами, для их испытания по методике ГОСТ 6356 и ISO 2719.

По требованиям ГОСТ 6356, прибор разрешается использовать только в защищенном от ветра месте, для предотвращения пожароопасных ситуаций и возможности увидеть огонь.

Для начала измерений нудно поместить измеряемое вещество (образец) в тигель, включить мешалку и выставить мощность электронагревателя (по требованиям ГОСТ 6356), используя регулятор мощности нагревателя.
В момент нагревания образца до температуры тестирования нужно включить газовую горелку, настроить пламя в соответствии с требованиями стандарта. Вынуть стержень с отверстия в крышке тигля и вставить на его место воспламенитель, чтобы воспламенить образец. 
Максимальная температура вспышки тестируемых образцов до 280C.

Технические характеристики:

| Параметры рабочей среды: | - нефтепродукты с температурой вспышки от – 30°С до + 360°С; - от –30°С до +12°С с жидкостной баней (поставляется по отдельному заказу); - от 12°С до 360°С с воздушной баней. |
| --- | --- |
| Тип фитиля | газовый или масляный |
| Параметры питания: - переменный однофазный ток - напряжение - частота - потребляемая мощность | 220+22–33 В 50±1 Гц не более 400 Вт |
| давление газа | от 40 до 50 кПа (от 0,4 до 0,5 кгс/кв.см) |
| расход газа не более | 8,5 х 10-6 куб.м/с |
| Габаритные размеры и масса | 490х225х275 мм, 12 кг |