Влагомер нефти УДВН-1Л

Влагомер нефти УДВН-1л используется для быстрого измерения в лабораторных и полевых условиях наличия воды и ее количества в:
- нефти;
- газовом конденсате,
а также во многих нефтепродуктах:
- мазут;
- трансформаторное масло;
- турбинное масло;
- моторное масла.
Широкого используется в электроэнергетике, на морском и речном транспорте. Влагомер данного типа экономичен, надежен в эксплуатации и экологически чист.

Определение содержания влаги в нефтепродуктах происходит путем погружения нижней части датчика прибора в сосуд с измеряемым веществом и последующим визуальным считыванием показаний с цифрового индикатора прибора. Он предназначен для применения вне взрывоопасных зон.  Вид климатического исполнения УДВН-1Л  соответствует исполнению УХЛ4 ГОСТ 15150.

Влагомер серии УДВН-1Л уже более 10-ти лет успешно используют для определения содержания влаги в нефти в разных регионах России, а также успешно прошел испытания на месторождениях нефти Казахстана и Азербайджана.

На качество работы и точность показания влагомера практически не влияет соленость нефти и практически нечувствителен к изменению сорта нефти (ее состава).

Влагомер имеет ряд достоинств: характеризуется простотой и оперативностью проведения периодических поверок, имеет постоянный автоматизированный контроль точности работы.

- Параметры измеряемой среды

| содержание солей, мг/л | не более 900 |
| --- | --- |
| содержание сернистых соединений, мас. доля, % | не более 5 |
| содержание мехпримесей, мас. доля, % | не более 0.1 |
| содержание парафина мас. доля, % | не более 6 |
| содержание асфальтенов, об. доля, % | не более 10 |
| содержание свободного газа, об. доля, % | не более 2 |

- Основные технические характеристики

| Диапазон измерения, объемная доля воды, % |  | 0...2 |
| --- | --- | --- |
| Пределы допускаемого значения основной абсолютной погрешности, объемная доля воды, % |  | ±0.06 |
| Изменение погрешности влагомера при изменении плотности на каждые 50 кг/м 3 , объемная доля воды, % |  | ±0.01 |
| Время измерения, с |  | 10 |
| Обработка результатов измерений |  | автоматическая |
| Условия эксплуатации | температура окружающей среды, °С | 20±5 |
|  | атмосферное давление, кПа | 101.3±4 |
|  | относительная влажность, % | 30...80 |
| Потребляемая мощность, Вт |  | 0,3 |
| Напряжение питания, В |  | 220 |
| Масса, кг |  | 1,5 |
| Габаритные размеры, мм |  |  |