Влагомер сырой нефти ВСН-ПИК

Влагомер сырой нефти ВСН-ПИК используется для непрерывного измерения объемного содержания воды в сырой нефти непосредственно после сепарации свободного газа.

Измеряемой средой является сырая нефть непосредственно после сепарации свободного газа, с конечным содержанием газа не более 1,0 % объемных долей.
ВСН-ПИК применяют во время процесса добычи и подготовки нефти на нефтегазодобывающих организациях и  коммерческом учете сырой нефти.

Влагомер состоит из первичного измерительного преобразователя (ПИП), вторичного преобразователя и блока питания. В зависимости от комплектации в качестве вторичного блока используют контроллер Segnetics SMH2010 или блок индикации и контроля (БИК).

Принцип работы влагомера: Через ПИП пропускают поток сырой нефти с разным влагосодержанием, при этом происходит изменение его диэлектрической проницаемости и электрические параметры. Эти изменения измеряются микропроцессорным устройством (размещено в металлическом корпусе,  установленном на внешней стороне корпуса) и от их значений формируется отчет о содержании влаги в сырой нефти.

ПИП соответствует требованиям ГОСТР51330.0-99, ГОСТР51330.10-99 имеет маркировку взрывозащиты «ЕхibIIAT5 в комплекте ВСН-ПИК». 
БИК и БИЗ-ВСН соответствуют требованиям ГОСТ Р 51330.10-99, относятся к виду взрывозащиты «Искробезопасная электрическая цепь» уровня “ ib” имеет маркировку взрывозащиты “ExibIIA”.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Диапазон измерений, объемная доля воды,% | 1 - 100,0 |
| --- | --- |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности влагомера, объемная доля воды, %, в поддиапазонах: |  |
| - (1,0 – 30) %, объемная доля | +/- 0,8 |
| - (30 – 100) %, объемная доля | +/- 1,2 |
| Обработка результатов измерений | автоматическая |
| Цена единицы наименьшего разряда цифрового индикатора БИК | 0,01 |
| Выходные сигналы ПИП | цифровой интерфейс RS-485 |
|  | или цифровая токовая петл |
| Выходные сигналы БИК: |  |
| - унифицированный сигнал постоянного тока (4 гальванически развязанных канала),мА | 4-20 |
| - цифровой интерфейс | RS-232 (протокол Modbus-RTU) |
| Напряжение питания токовых выходов БИК, В | 12…32 |
| Сопротивление нагрузки токовых выходов, кОм, не боле | 0,25…1,1 |
| Среднее время безотказной работы влагомера, часов, не менее | 5000 |
| Средний срок службы влагомера в целом, лет, не менее | 6 |
| Давление нефти в трубопроводе, на которое рассчитан ПИП, МПа,не более | 6,4 |
| Режим работы влагомера | непрерывный |
| Влагомер при эксплуатации устойчив к вибрации частотой до 25 Гц с амплитудой, не более, мм | 0,1 |
| Потребляемая мощность влагомера, ВА, не более | 5 |
| Напряжение питания влагомера от источника питания, В | 24 |
| Параметры выходных искробезопасных цепей БИК: |  |
| - напряжение, В не более | 26 |
| - ток короткого замыкания, мА, не более | 420 |
| - индуктивность, мГн, не более | 0,5 |
| - емкость, мкФ, не более | 4,0 |
| Параметры выходных искробезопасных цепей БИЗ: |  |
| - напряжение, В | 24 +/-2,4 |
| - ток короткого замыкания, мА, не более | 270 |
| - индуктивность, мГн, не более | 0,5 |
| - емкость, мкФ, не более | 0,1 |
| Сопротивление изоляции токоведущих частей, Мом, не менее | 20 |
| Температура окружающей среды, ºС: |  |
| - ПИП | -50...+50 |
| - БИК | +5...+50 |
| - контроллера Segnetics SMH2010 | +5...+50 |
| Температура измеряемой среды, ºС | 0...+50 |
| Температура измеряемой среды, при насыщенном растворе солей в воде, ºС | -50...+50 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - ПИП: |  |
| длина | 400,500 |
| диаметр внутреннего сечения | 50-300 |
| - длина щелевого пробозаборного устройства | 125-352 |
| - БИК | 240х125х110 |
| - контроллера Segnetics SMH2010 | 125х110х30 |
| Масса, кг: |  |
| - ПИП | 30-200 |
| - щелевого пробозаборного устройства | 0,3-0,6 |
| - БИК | 1,0 |
| - контроллера Segnetics SMH2010 | 0,4 |
| Диаметр условного прохода технологического трубопровода Ду может выбираться из ряда: 50, 80, 100, 150, 200, 300 мм. |  |

КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Обозначение | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| Одноканальный вариант с БИК |  |  |
| ВСН-ПИК-01.00.01 | Первичный измерительный преобразователь ПИП | 1 шт. |
| АА 14436434.000 | Блок питания МТМ –101* | 1 шт. |
| ЩПУ-ПИК 08.099.00 | Щелевое пробозаборное устройство | 1 шт. |
| ВСН-ПИК-03.00 | Блок индикации и контроля БИК | 1 шт. |
| 01.00.00РЭ | Паспорт - Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
|  | Методика поверки | 1 экз. |
| Двуканальный вариант с БИК |  |  |
| ВСН-ПИК-01.00 | Первичный измерительный преобразователь ПИП | 2 шт. |
| ЩПУ-ПИК 08.099.00 | Щелевое пробозаборное устройство | 2 шт. |
| ВСН-ПИК-03.00 | Блок индикации и контроля БИК | 1 шт. |
| 01.00.00РЭ | Паспорт - Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
|  | Методика поверки | 1 экз. |
| Одноканальный вариант с SMH-2010 |  |  |
| ВСН-ПИК-01.00 | Первичный измерительный преобразователь ПИП | 1 шт. |
| АА 14436434.000 | Блок питания МТМ –101* | 1 шт. |
| ЩПУ-ПИК 08.099.00 | Щелевое пробозаборное устройство | 1 шт. |
| ВСН-ПИК-03.00 | Контроллер Segnetics SMH2010 | 1 шт. |
| БИЗ-ВСН 00.00.00 | Блок искрозащиты БИЗ-ВСН | 1 шт. |
| КВМ-2 01.00.00 | Конвертор КВМ-2 | 1 шт. |
| 01.00.00РЭ | Паспорт - Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
|  | Методика поверки | 1 экз. |
| Двуканальный вариант с SMH-2010 |  |  |
| ВСН-ПИК-01.00 | Первичный измерительный преобразователь ПИП | 2 шт. |
| АА 14436434.000 | Блок питания МТМ –101* | 1 шт. |
| ЩПУ-ПИК 08.099.00 | Щелевое пробозаборное устройство | 2 шт. |
| ВСН-ПИК-03.00 | Контроллер Segnetics SMH2010 | 1 шт. |
| БИЗ-ВСН 00.00.00 | Блок искрозащиты БИЗ-ВСН | 1 шт. |
| КВМ-2 01.00.00 | Конвертор КВМ | 1 шт. |
| 01.00.00РЭ | Паспорт - Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
|  | Методика поверки | 1 экз. |